## 清单
附件1：
成都市温江区中医医院 2024年手术室设备和医用冷藏冷冻设备市场调研清单
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 数量（台/套） | 功能需求
项目一：手术室
1 | 手术无影灯（双头LED灯） | 国产 | 1 | 1.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。 2.光斑均匀性：d50/d10为60%。 3.偏置单遮板无影率：76% 4.无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。 5.无影灯灯头及关节具备无限位功能。
2 | 吊塔 | 国产 | 1 | 1.机械单臂，气电箱长度≥800mm，气电分离设计为（上、下）物理性分离，并设有气体排泄口，提供图片证明。 2.气电箱旋转角度≥340° 3.单吊臂长度旋转半径总长≥750mm（根据现场具体情况确定） 4.附件配置： 国标气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引个，麻醉气体排放1个），并包含所有插头麻醉废气排放采用正压虹吸式，禁止采用负压吸引;西门子电源插座10个;罗格朗网络接口2个;等电位住2个;仪器承载托盘2个，其中一个带抽屉，带标准附件导轨;输液架1套
3 | 手术床 | 国产 | 1 | 1.手术床长度≥2040 mm 2.手术床宽度≥520 mm 3.手术床升降行程≥500mm（提供检测报告证明） 4.台面前后倾角度：±25° 5.台面左右倾角度：±20° 6.背板折转角度：+80°/-40° 7.腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90° 8.头板折转角度：+45°/-90° 9.基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个（带夹持器），国标电源线(5m)1根;骨科牵引架1套。
4 | 麻醉机 | 国产 | 1 | 1.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 2.可选配具备肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期。 3.内置彩色触摸屏≥15 英寸，可同屏显示≥ 3 通道波形和呼吸环图。 4.电容触摸屏，支持手势操作；内置≥3 槽位插件槽，可直接热插拔插件。 5.可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、 平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自 动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测。 6.在麻醉机上同屏幕≥ 3 通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末 CO2 波形），波形和环图（F-V、P-V）可以同屏显示。 7.潮气量监测范围：0-3000ml。 8.分钟通气量监测范围：0-99L/min。 9.配置包括：麻醉机主机 1 台、钠石灰罐组件 1 个、七氟醚挥发罐 1 个、锂电子后备电池1个
5 | C型臂X光机 | 国产 | 1 | 1.垂直升降(电动)≥400mm 2.水平移动≥200 mm 3.沿轨道旋转≥130° (- 40°/+ 90°) 4.轴向旋转≥±190° 5.左右摆角≥±12° 6.影像增强器到焦点距离≥1000 mm 7.C臂开口径≥750 mm 8.C臂弧形深度≥670mm 9.具备一体化刹车系统 10.具备单手柄方向控制系统 11.具备色彩引导运动控制 12.适用于关节手术、创伤手术、脊柱手术、疼痛治疗等
项目二：西药库房、门诊西药房、耗材试剂库房、病理科
6 | 医用冷藏柜（双开门） | 国产 | 5 | 精准温控2---8摄氏度，容积1000升左右，双开透明门。
7 | 医用冷藏柜（单开门） | 国产 | 4 | 精准温控2---8摄氏度，容积500升左右，单开透明门。
8 | 医用低温保存冰箱 | 国产 | 1 | 有效容积210升，具有电子温控显示，温度-10—-25度。
9 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 国产 | 1 | 有效容积冷藏208升，冷冻78升，具有电子温控显示，温度：冷藏2—8度；冷冻-10—-25度