- 附件1

- 报价单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 救护车 | - 1 |  |
| - 2 | - 吸痰器 | - 1 |  |
| - 3 | - 心肺复苏机 | - 1 |  |
| - 4 | - 除颤监护仪 | - 1 |  |
| - 5 | - 呼吸机 | - 1 |  |
| - 6 | - 可视喉镜 | - 1 |  |
| - 7 | - 床旁掌上超声 | - 1 |  |
| - 8 | - 心电图机 | - 1 |  |

- 附件2

- 救护车技术参数要求

| - 序号 | - 名称 | - 配置 |
| --- | --- | --- |
| - 车辆技术参数 |  |  |
|  | - 整车尺寸（mm）: | - 长：5341 宽：1986 高：2460 |
|  | - 医疗舱内尺寸（mm）: | - 约2800 * 1700 * 1700 |
|  | - 轴距 （mm）： | - 3300 |
|  | - 车辆满载总质量（kg）: | - 3510 |
|  | - 车辆整备质量（kg）: | - 2460 |
|  | - 悬挂系统： | - 前悬麦弗逊独立悬/后悬钢板弹簧非独立悬 |
|  | - 燃油种类: | - 柴油 |
|  | - 油箱容积（L）： | - 80 |
|  | - 工作方式: | - 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 |
|  | - 排量（L） : | - 1.998 |
|  | - 功率/马力：(kw)/(ps) | - 105/142.8 |
|  | - 最大扭矩 （N·M/rpm): | - 355/1400-3200 |
|  | - 排放标准: | - 国六 |
|  | - 驱动方式： | - 前置前驱 |
|  | - 变速器: | - 5速手动变速器 |
|  | - 最高安全时速（ km/h）: | - 160 |
|  | - 轮胎规格： | - 215/75R16LT |
|  | - 制动系统 | - 前盘后盘 |
|  | - 额定载客（含驾驶员）： | - 6-9 人 |
|  | - 车辆配置 |  |
|  | - 驾驶室安全气囊，更好保障人车安全； |  |
|  | - 全新博世9.3版ESP+HHC等辅助系统，提升行车安全； |  |
|  | - 高钢性安全车身，有效确保驾驶者的安全 |  |
|  | - 增配：倒车雷达/影像，遥控钥匙，中控锁，多功能方向盘，PATS电子防盗系统，定速巡航等 |  |
|  | - 5G急救音视频系统（视频音频采集储存传输、实现车辆北斗定位),并能和当地120中心入网。 |  |
| - 车辆改装参数 |  |  |
|  | - 前顶部隐藏式警灯 |  |
|  | - 左右后侧各 1 组蓝色爆闪灯 |  |
|  | - 尾门1组蓝色爆闪灯 |  |
|  | - 100W 警报器及手柄控制 |  |
|  | - 左侧黑色隐私膜/右侧及后侧白色磨砂膜 |  |
|  | - 车身外观 |  |
|  | - 1000W 纯波逆变系统 |  |
|  | - 整车标准化低压线束 |  |
|  | - 琴键式按键开关 |  |
|  | - 顶部LED 照明灯/角度可调注射灯/圆形消毒灯/上车后照明灯 |  |
|  | - 220V 电源端口/12V 电源端口 |  |
|  | - 大功率直排空调 |  |
|  | - 大功率暖风 |  |
|  | - 顶部双向换气扇 |  |
|  | - 对讲机系统 |  |
|  | - 欧款长条型推拉窗 |  |
|  | - 医疗舱改装易清洗硬顶 |  |
|  | - 顶部长条吊柜 |  |
|  | - 后部双 10L 氧气柜 |  |
|  | - 隔断后反向带储物软包座椅 |  |
|  | - 正向独立向前医生看护座椅/右侧双人长条座椅 |  |
|  | - 中门防撞软包/尾门防撞软包 |  |
|  | - 防潮垫板及耐磨医疗地板 |  |
|  | - 车内安全加固预埋 |  |
|  | - 10L 医用氧气瓶2个 |  |
|  | - 高流量减压阀2个/流量湿化瓶 |  |
|  | - 医用高压氧管/国标（英标）氧气端口及隐藏固定支架 |  |
|  | - 自动上车担架 |  |
|  | - 不锈钢担架导轨垫板/不锈钢担架导板 |  |
|  | - 顶部固定扶手 |  |
|  | - 输液挂架 |  |
|  | - 灭火器 |  |
|  | - 垃圾桶 |  |

- 车载医疗设备技术参数要求

- 吸痰器

- 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) （在1个标准大气压下）
2、负压调节范围：0.01MPa～极限负压值 
3、自由空气流量：≥23 L/min
4、噪声：≤60 dB(A)（极限负压下）
5、贮液瓶：1000mL（PC塑料）
6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V
7、输入功率：150VA
8、毛重：5.7 ㎏
9、外包装尺寸：45㎝×21.5㎝×40.5㎝（单台装）

- 心肺复苏机

- 1.电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压，摆脱了长途转运过程中气源不足无法按压的问题

- 2.电池续航时间：可连续工作90分钟以上

- 3.按压深度范围：30-60mm

- 4.按压深度连续可调，调节步长：1mm

- 5.按压深度误差：±2mm

- 6.按压频率：100，110，120次/分钟可调

- 7.按压频率误差：±1次/分钟

- 8.按压模式：15:2模式、30:2模式和连续按压模式

- 9.通气暂停时间可调：2-5秒可调

- 10.按压/释放比：1:1

- 11.具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与主机固定连接，方便移动患者

- 12.有ETCO2监测接口，可配置主流式ETCO2监测，遵循2020年国际心肺复苏质量监测指南要求，监测和优化CPR质量

- 13.ETCO2监测范围：0-150mmHg

- 14.使用年限10年

- 15.如第一台心肺复苏机为绑带式，车载使用塔式，如第一台为塔式，车载为绑带式

- 除颤监护仪

- 1.重量：≤4.5kg（含电池）。

- 2.彩色电容触摸屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 3.支持中文操作界面，屏幕显示心电波形扫描时间≥16s

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、血压监测，自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于30天以上人群。

- 4.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 5.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档发上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

- 6.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 7.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- 8.除颤充电至200J≤4s。

- 9.除颤后心电基线恢复时间≤3s。

- 10.体外电极板支持病人接触状态显示。

- 11.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于20种。

- 12.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、

- 13.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

- 14.配置1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机。

- 15.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 16.可存储≥24小时ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 17.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检量。

- 呼吸机

- 1.用于成人、小儿以及婴幼儿(体重≥10kg)的急救转运呼吸机（提供产品注册证明文件）。

- 2.气动电控呼吸机，气源压力范围2.7～6 bar。

- 3.主机重量小于1.5kg。

- 4.具有≥3.5英寸TFT彩色屏幕，分辨率320*240。

- 5.具备三防功能（主机IP34 级防水防尘，能承受最高从75cm 的高度下落的冲击）。

- 6.▲运行环境：温度：-18 至50 摄氏度，大气压：62-110kPa，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作。

- 7.标配急救包，方便转运，可配专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案，可随气瓶固定于床边、救护车及病房墙壁。

- 8.标配可充电锂电池，连续使用时间≥11 小时。

- 9.具备语音导航功能（中/英双语），引导医务人员快速正确连接管路，启动通气。

- 10.通气模式：IPPV，Assist。

- 11.具有手动呼吸功能。

- 12.同时具备有创呼吸支持及无创面罩通气功能。

- 13.具有CPR 功能，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，心肺复苏呼吸提供通气，提高抢救成功率。

- 14.屏幕可同时显示监测：P-T波形，气道峰压，平均压，PEEP，呼吸频率。

- 15.氧浓度调节档位：Air Mix、No Air Mix，2 个档位；Air Mix 档输出氧浓度≥55 vol.%，No Air Mix 档为纯氧。

- 16.分钟通气量3~20L/min连续可调。

- 17.呼吸频率 5-40/min，连续可调。吸呼比为1:1.67。

- 18.吸气触发灵敏度：压力触发-2mbar。

- 19.配备手调PEEP阀，可以连续调节PEEP参数。

- 可视喉镜

- 1、显示屏：尺寸≧3.5"，图像空间分辨率≧6.35lp/mm；

- 2、摄像头：分辨率≧1600*1200，视角≧60°；

- 3、电池：锂离子电池，容量≧3400mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min；

- 4、电源：USB接口,充电器输入100-240V,充电器输出5V/2A；

- 5、工作环境：温度5℃-40℃，湿度20%-80%，大气压力86-106KPa；

- 6、工作距离：30-90mm；

- 7、光源：色温≧2300K；照度≧400lx；

- 8、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧140°，左右旋转角度范围≧180°；

- 9、防雾功能：无需预热，开机即可防雾；

- 10、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像；

- 11、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；

- 12、存储：内置≧8G存储记忆卡，最大可扩展至32G；

- 13、手柄：人体工程学设计，舒适、便携；

- 14、产品通过FDA认证和CE认证；

- 15、显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电；

- 16、显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等，方便医生的操作习惯；

- 17、主机显示器、手柄一体化设计，无需拆解，可适配儿童、成人、肥胖患者三种规格一次性使用喉镜片，实现一台主机三用；

- 18、一次性使用喉镜片采用德国进口PC材质，防折断设计；

- 19、图像的色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差或者失真。

- 床旁掌上超声

- 1.扫描方式：电子阵列扫描

- 2.可适用于高原环境下的B超检查（海拔≥3000米，气温最低达到-30摄氏度）（提供第三方检测证明）

- -探头频率：凸阵/相控阵3.2/5.0MHz，线阵7.5/10MHz，心脏模式3.2-5MHZ  增益：30db-105db

- 3.扫描声头：同时具备凸阵、线阵两个声头，并可通过按键快速切换，其中凸阵还可通过软件切换为相控阵扫描模式。

- 4.扫描深度：凸阵90/160/220/305mm，线阵20/40/60/80mm，相控阵90/120/140/160mm

- 5.扫描角度和宽度：凸阵50°，相控阵80°，线阵宽度40mm

- 6.显示模式：B、B/M、Color、PW、PDI

- 7.AI颈动脉斑块和内中膜厚度的自动识别和自动测量。

- 8.图像调节：增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪

- 9.动态范围：40-50-60-70-80-90-100-110

- 10.穿刺辅助功能：平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能。
11.电池工作时间：3小时，且可随时无线充电无限延长工作时间

- 12.充电方式：无线充电  
13.测量功能：距离、面积、周长、心率、产科

- 14.电影回放：手动和自动回放，可设置回放帧数为100/200/500/1000
15.图像保存：jpg, avi, DICOM多种格式

- 16.探头与主机连接方式：wifi无线连接 
17.Wifi类型：802.11n/2.4G/5G双频450Mbps
18.图像帧频：18f/s

- 19.软件支持系统：苹果iOS和安卓Android，Windows

- 20.尺寸：156mm×60mm×20mm

- 21.重量：250g

- 心电图机

- 1.主要功能：静息12导联心电图检查, 节律检查，可选配计算法18导联心电图检查, 可选配HRV (心率变异分析)检查 , 可选配FCG (频谱心电图)检查；

- 2.记录方式：实时波形记录，心律不齐延长记录，回顾记录，手动记录，冻结记录；

- 3.输入部采样率：≥750000 Hz/Ch；

- 4.耐极化电压：≥±550mV；

- 5.共模抑制比：≥100dB；

- 6.频率响应：0.05Hz-500Hz；

- 7.通道串扰：≤0.3mm；

- 8.时间常数：≥4.2秒；

- 9.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波；

- 10.显示方式：≥10"液晶显示，触摸屏操作；

- 11.采集界面提示：电极脱落报警，高频噪声过高报警；

- 12.输入部分：导联线具备LED显示屏，提示各电极的安装状态；

- 13.心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能；

- 14.冻结记录预览时间：≥25分钟；

- 15.波形采集时间：≥10分钟；

- 16.输出设备：可直连打印机，打印A4/B5尺寸报告；

- 17.具备标尺测量心电图波形功能；

- 18.具备游标卡尺测量心电图波形功能；

- 19.具备导联置换功能，将放反的导联置换位置；

- 20.具备波形再解析功能，可重新解析波形数据；

- 21.具备既往检查波形同屏比较功能；

- 22.QTc算法：≥4种；

- 23.测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量；

- 24.支持Worklist检查信息列表功能，可预导入待检查列表；

- 25.支持远程报告查看功能；

- 26.支持指纹识别，快速实现操作者用户登录；

- 27.接口：预留功能接口、TF卡接口、SIM卡接口、USB接口；

- 28.内置扫描头，可扫描条码及二维码；

- 29.内置NFC近场通信，可读取社会保障卡；

- 30.输入设备：可外接接条码枪、读卡器；

- 31.网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接，可插入SIM卡以支持移动网络连接；

- 32.输出格式：PDF、XML 、MFER、JPG、DICOM；

- 33.连续待机时间≥ 600分钟；

- 34.重量：≤1.1kg。